제작 규격서

Commodity Description

관세분류번호 H.S.K No	정부물품 분류번호 GPCN No.	품 명 및 규 격 Description	단위 unit	수량 Quantity
				1

A. Features

1. Clean air supply를 이용하여 시스템 내로 유입되는 공기의 수분 및 오일 성분을 제거 함

2. Clean air supply는 bioaerosol nebulizer generator로 유입되는 공기의 압력을 조절 가능

3. Peristaltic pump를 이용하여 시험 기간동안 균일한 양의 bacteria를 공급함

4. Bioaerosol Nebulizer Generator로 발생된 bacterial aerosol의 크기는 3.0 ± 0.3 μm를 유지함.

5. Mixing chamber를 이용하여 필터를 통과하는 bacterial aerosol가 포함된 유량이 30 lpm 까지 조절 가능

6. 발생된 bacterial aerosol의 크기별 농도에 대한 실시간 측정 가능

7. 관성 Impactor를 이용하여 bacterial aerosol의 크기를 6개 입경 구간으로 분류 가능

8. 관성 impactor를 이용하여 분류된 입자는 후분석이 가능

9. 관성 impactor의 유량을 정확히 제어하고 측정할 수 있는 기능이 포함됨

10. bacterial aerosol filter의 장탈착이 용이한 filter housing이 포함됨

11. Filter housing을 이용하여 장착된 filter의 전단과 후단에 차압 측정 가능하며 impactor 와 bateria      계수기에 bacterial aerosol 가 등속 흡입 가능

12. Mass flowmeter와 vacuum pump를 이용하여 전체 시스템에 유입되는 유량을 200 lpm까지 측정      및 제어 가능

13. 부분품들은 bio safety cabinet에 설치 작동 되어 시험시 사용자와 주변 환경의 안정성을 도모함

14. Bio safety cabinet은 시험시 시험 장치의 온도 습도를 유지하여 성능 평가의 신뢰성을 향상함

B. Specification

1. Clean air supply - 장착된 oil trab으로 시스템내로 유입되는 공기의 오일을 제거.

장착된 hepa filter를 이용하여 유입되는 공기의 입자를 제거.

장착된 diffussion dryer를 이용하여 시스템내로 유입되는 공기의 습도조절

습도조절범위 : 상대습도 30% 이하

조절가능한 공기의 압력 : 0에서 6 기압까지

2. Bioaerosol Nebulizer Generator  - Peristaltic pump와 constant atomizer의 조합

Bacteria가 살아 있는 체로 분무된다.

Peristaltic pump 운영범위 : 최소 0.01ml/min 이상

Bacterial aerosol 크기 : 3.0 ± 0.3 μm

Bacterial aerosol 발생량 : 2200 ± 500 ptl / test

3.혼합기(Mixing chamber) - 4개의 hepa 필터가 장착되어 시스템으로 외기의 청정공기를 인입.

혼합기를 통해 서로 다른 흡입유량을 가진 bacterial aerosol 계수기와 impactor로 동일한 농도의 입자를 공급하여야 한다.

혼합기로 인입되는 유량은 유량측정기를 통해 제어하여야 한다.

인입유량 범위 : ~ 30 lpm

4. Impactor - 관성을 이용하여 입경을 분리하고 후 분석을 할 수 있는 필터 거치대가 포함되며 유량                 조절 장치가 장착된다.

분리 입경 범위 : ~ 10 μm에서 6개 구간

사용 유량      : 6 ~ 30 lpm

5. Filter housing   - 공압 실린더를 이용한 개폐형 방식

Bacterial aerosol 포집 면적 100 cm2

Iso kinetic sampling port 4개 포함

6. 유량조절장치  - 성능평가에 필요한 유량만큼 정확하게 분배하여 공급할 수 있도록 유량계측장비가                      장착되어 조절한다.

mass flowmeter와 유량조절밸브를 이용하여 조절한다.

사용 유량의 온도 습도를 측정한다.

측정 범위 : 0 ~ 200 lpm

7. Case Rack - 측정시 안전성과 사용자의 편리성을 위하여 모든 구성품들은 하나의 Rack에  설                      치되어야 한다.

case rack든 사용자와 주변환경의 안정성을 위하여 bio safety cabinet을 사용한다.

8. Bacterial aerosol 계측기 - bacterial aerosol의 실시간 크기별 농도를 계측해야 한다.

(1) 계측 범위 : 2 ~ 10 μm

(2) 사용 유량 : 6 lpm 이상

(3) 계측 채널 : 입자 계측 채널 6

bacterial aerosol 계측 채널 2

9.수분 및 Bacterial aerosol 분리기 - 측정후 발생된 bacterial aerosol에 포함된 수분을 건조 한다.

10. 소프트웨어      - Housing의 개,폐를 작동한다.

Peristaltic pump의 속도를 조절한다.

다음의 성능평가 환경이 저장된다.

성능평가 환경

1) 운전자 및 시험필터 조건

2) 성능평가에 사용된 bacteria 종류

3) 성능평가에 사용된 bacterial aerosol 크기 및 개수

4) 성능평가시 필터를 통과한 면속도

5) 성능평가시 사용된 희석 청정 공기 유량

6) 성능평가시 사용된 유량의 온도,습도

7) 성능평가 곡선

8) bio safety cabinet 환경 조건

9) 사용 impactor 종류 및 분리 입경

11. PC세트   -     1) 컴퓨터가 포함된다.

2) O/S :윈도우

C. Accessories

1. 없음.

D. Remarks

1. 제품에 대한 설치는 공급자가 한다.

2. 제품에 대한 보증기간은 설치 후 (3)년으로 한다.

3. 제품에 대한 성능평가를 실시하여야 한다.