물품구매규격서

비접촉식 노면 거칠기 측정 장비

2014.  02.

물품구매규격서

1. 물 품 명

: 비접촉식 노면 거칠기 측정 장비

(Non-contact Type Road Roughness Measurement System)

2. 구매 목적

: 주행시험장 및 각종 노면 거칠기에 따른 타이어 제동성능 연구

: 주행시험장 및 각종 노면의 Macro 및 Micro roughness 측정

3. 장비 개요

: 타이어 에너지소비효율등급제도 인증시험 및 평가기술 개발에 활용

: 노면 별 또는 동일 노면 위치 별 타이어 제동 특성 변화 원인을 파악

하고 노면에 대한 Wet Grip Index 영향 분석을 통한 평가 기술을 확보

하기 위해 노면의 Macro roughness와 Micro roughness를 비접촉식으로

정밀히 측정할 수 있는 장비

4. 장비 구성

1) Roughness measurement system

2) Battery charger

3) Operating software

4) Travelling case

5) Calibration plate

6) etc.

5. 장비 요구 사양

A. 일반적인 사항

1) 이 규격서는 비접촉식 노면 거칠기 측정 장비를 설명한다.

2) 입찰자의 일반적인 조건 – 장비 생산뿐만 아니라 예기치 않은 상황에서 안정적이고

신뢰성 문제에 대한 해결 지원을 확보하기 위해 현지 기술 지원 자격을 명시한다.

3) 본 장비는 Micro roughness(1μm~0.1mm)와 Macro roughness(0.1mm~20mm)를

동시에 계측 가능한 비접촉식 장비이어야 한다.

4) 본 장비는 ISO13473-1와 ISO13565-2의 모든 기준을 만족해야 한다.

5) 공급업체는 입찰 제안서 검토를 위해 본 사양서에 기입된 항목에 대한 정량적 또는

합리적 근거 자료(기술 도면, 비교사양서 등)를 제공해야 한다. 만약 정량적 또는

합리적 근거 자료가 없을 경우, 시스템 공급업체 자격이 없다고 판단될 것이다.

B. 장비 제원
목록 (List)		요구 제원 (required Specification)
Equipment	Profile length	150 mm 이상
	Scan speed	12.5 mm/s 이상
	Data transfer	USB and WiFi, ASCII files for custom processing
	Weight	10 kg 이하
	Technology	Laser type
	Internal Memory	5000 Profiles 이상
Sensor	Span	12.7 mm 이상
	Vertical resolution	4 μm 이하
	Vertical accuracy	25.4 μm 이하
	Longitudinal accuracy	20 μm 이하
	Max. sampling frequency	1200 Hz 이상
Electrical	Power supply	12 VDC or 24 VDC
	Battery charger voltage	12 VDC or 24 VDC
	Battery charging current	5A 이하
	Battery charger time	3 hours 이하

6. 품질 보증 및 A/S

: 장비의 Warranty 기간은 검수 완료일로부터 1년으로 함

: 제조사는 장비 납품 이후 장비 유지보수 및 문제점 발생 시 해결을

위한 효율적인 장비 유지보수 매뉴얼를 제공하여야 함

(유지보수 매뉴얼(영문 또는 한글)과 한글 요약서를 제공해야 함)

: 긴급한 장비 문제 발생에 대한 지원 요청 시 국내 A/S 담당자는

Warranty 기간에 관계없이 3일 이내 현장 방문을 하여 조치를 해야 함

: Warranty 기간 내 장비 자체의 심각한 오류 및 고장 발생 시 제작/

판매사에서 무상 수리 조치를 즉각적으로 해야 하며, 모든 비용은

제작/판매사에서 부담해야 함 (수리 결과 및 내용을 통보하여야 함)

: 구동 SW는 Warranty 기간에 관계없이 항상 최신버전으로 Update를 해

주어야 함

7. 장비 설치 및 검수

: 본 장비의 자동차부품연구원 입고 및 설치 완료 후 1개월 이내에 최종

검수 테스트를 수행하여 통과해야 함

8. 사용자 교육 및 기술 지도

: 설치 완료 후 1개월 이내에 Operating 교육을 1회 이상 실시해야 함

(Operating 매뉴얼은 영문 및 한글 각 1부 이상 제공해야 할 것)

9. 납    기 : 발주 후 80일 이내 (협약 시 재 논의 가능)

10. 대금지급조건 : 상세한 분할 지불 조건은 협약 시 재 논의키로 함