규 격 서

Commodity Description

HSK No. (관세분류번호)	정부물품 분류코드	Description (품 명)	Unit (단위)	Q'ty (수량)
8419.89-9060	41104498	Multi Gas Incubators (다중 가스 세포 배양기)	set	1

가. 특 징

1. 실제 사용되는 내부 챔버는6면 Directing heating 방식

2. 기능적으로 최적화 되어있는 디자인

3. 내부 챔버 전체가 가장 높은 단계와 100% 리사이클이 가능한 스테인레스 제질 1.4301(ASTM304) 사용

4. 작동, 사용하기 용이하며, 청소하기 쉬우며, LED방식의 디스플레이

5. push-turn 컨트롤방식으로 전체메뉴 컨드롤 가능

6. 외부재질 역시 100% 스테인레스 재질이며 내부 챔버에 유리 도어가 있어 온도유실이 없이 관찰에 유의하다.

7. 모든 작동모드 문서화 가능

8. 일반작동모드, 프로그램운영 작동가능, 또한 선택적 옵션으로 FDA-승인받은 프로그램 사용 가능

9. 내부 메모리 기능, 약 6개월간의 작동모든 모듈 기록가능

10. 메모리카드XL 가지고 있으며 약 40개의 온도 세팅 가능

11. 데이터 프린트와 연개가능하여 출력할 수 있는 인터페이스 장작(USB 프린터와 컨버터 사용가능)

12. 컴퓨터와 사용가능한 인터페이스 장작하여 저장 세팅온도 프로그램 가능

13. 가스나 액체류를 사용하여 냉각시키는 시스템이 아니므로 쓰레기 처리문제 없음

14. 오염방지를 위한 완벽한 보호기능(멸균 능) 장착

15. 개인 ID카드, 프로그램 저장을 위한 메모리 카드 제공 추가 가능

나. 제품 규격

1) 내장제 스테인레스 재료1.4301 (ASTM 304)

2) 최대 용량246리터

3) 내부 챔버 치수: 640mm X 640mm X 600 mm (가로 x 높이x 깊이)

4) 스테인레스 선반 3개 기본 제공

5) 외장제 스테인레스 재질 (Rear Zinc-Plated steel).

6) 제품 외부 전체 치수: 790mm X 938mm X 750mm (가로 x 높이x 깊이)

7) 온도센가 Pt 100 class A 센서이며 4면의 온도분포 감지하며 Pt100은 자동 감지 기능이 있다

8) 온도 범위 : 주위온도 보다 +7℃ 에서 50℃

9) 시간별 온도변화 범위 (DIN 12 880:2007-05) : ≤ ± 0.1

10) 37℃로 세팅된 챔버 내의 온도 유지성 범위 : ≤ ± 0.5

11) 온도센서 특징 : 멸균가능한 제품 (160℃)

12) CO2 작동 범위 : 0% 에서 10% (20% 옵션)

13) CO2 세팅 정확성 : 0.5%

14) CO2 자동 제로기능, NDIR 자동 조절기능 시스템

15) 습도 제어 센스 : 멸균가능한 제품 (160℃)

16) 습도 제안 범위 : 88% ~ 97% (40% ~ 97% 옵션)

17) 전압 공급 : 230V / 50Hz

18) 전력소모량 (히팅 동안) : 1500 W

19) 제품무게: 80 kg

20) 포장무게: 96 kg

21) 전자제어로 세팅온도보다 높을경우와 낮을경우에 대한 보호대책 3단계 프로그램 보호단계3.3)

22) 온도모니터 프로그램 자동적으로 세팅포인트로 돌아가는 (ASF) 채택

23) 기계적으로 온도 한계 존재

24) 강한 소리의 알람 기능

- Over-그리고 under-온도.

- Over CO2 가스 유무 알람 기능

- 문 개폐여부 알람

- Over- 그리고 물탱트에 물 여부 (옵션)

25) 실시간 시간, 요일별 프로그램 가능

26) 자동 표준측정 세팅기능

- 온도 : 3군데 지점에서

- CO2 : 3군데 지점 5%, 7%, 10%

- 습도 : 2군데 지점 20%, 90%

27) 멸균기능 : 멸균카드로 챔버 내부 자동 멸균기능 4 시간동안 160℃온도로 멸균

28) 내부 내장 메모리가 1024 KB 가능하며, 작동모든 데이터, 온도, 세팅포인트, 실제파라미터, 저장용량이 약 6개월정도의 데이터 저장가능. 약 1분 가격으로 저장

29) "Celsius" 프로그램으로 문서화 프로그램 운영

30) 프린터 프로그램으로 연결가능하며, PCL3-형태의 모든 잉크젯 프린터 연결가능  (USB와 젠더연결가능)

31) 언어 세팅 독일어, 영어, 프랑스어, 등으로 세팅가능

다. 표준부속품

1. 본체 (스테인레스 선반 3개포함) 3 세트

2 산소 module 1 세트

3. 작동 매뉴얼, Celsius 프로그램 CD 3권, 그리고 3개 CD

4. 멸균 카드	3개

5. Entry port(30mm 이상) 1개

6. 이산화탄소 농도 측정기 1개

7. 이산화탄소가스통과 조절기 3개

8. 질소가스통과 조절기	1개

9. 가스통 고정 및 운반용 카트	4개

10. Filter 6개

라. 선택부속품

마. 비고

1. 납품 및 보증

1) 작동과 설치는 반드시 공급자와 계약된 업체를 통해서만 제공이 되어야 합니다

2)  2년간 보증이 되며 국내 대리점 업체에서 작동을 시작한 후부터 2년이다.

3) 정해진 온도에서 온도, 이산화탄소 농도를 측정하여 성능 테스트를 통과하여야 한다.

2. 보증서

1) 채권: 계약채결의 약 5%이상의 채권을 발행해야만 계약이 성립된다

2) 기간: 보증서는 반드시 2년이 되어야 하며 이 보증기간은 설치와 시험운행 후부터 유효하다